Характеристики шприцевых инфузионных насосов

| Наименование параметра | НДИ 0,1/300 (общего назначения) ООО НПП Уникон | Perfusor compact S B. Braun (общего назначения) | Perfusor fm B. Braun (анальгезия) | ТЕ-331 (общего назначения) TERUMO(Япония) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Используемые шприцы | 10, 20, 30, 50мл любых производителей при сохранении точности введения | 2, 5, 10, 20, 30, 50 производства B. Braun или Terumo, Becton, Sherwood. Использование шприцев других производителей влияет на точность введения. | 10, 20, 50 производства B. Braun или Terumo, Becton, Sherwood. Использование шприцев других производителей влияет на точность введения. | 10, 20, 30, 50 производства TERUMO, Becton, Sherwood, B. Braun. Использование шприцев других производителей влияет на точность введения. |
| 2. Диапазон скорости инфузии, мл/час | 10мл – 0,1…300 20мл – 0,1…600 30мл – 0,1…900 50мл – 0,1…1200 | 0,1…200 | 0,1…200 | 10мл – 0,1…300 20 мл – 0,1…300 30мл – 0,1…300 50мл – 0,1…1200 |
| 3. Дискретность задания скорости инфузии, мл/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 для скорости до1000мл/час 1,0 для скорости от 1000 1200 мл/час |
| 3.1. Задание объема инфузии, мл | До максимального объема шприца | 0,1…999,9 | 0,1…999,9 | 0.1 …999,9 внутренним переключателем |
| 3.2 Расчет скорости инфузии из заданного объема и времени | Опция | имеется | имеется | нет |
| 3.3 Автоматический перерасчет скорости инфузии на вес пациента | Опция | нет | имеется | Для модели ТЕ - 332 |
| 4. Точность, % - линейная | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 |
| 5. Диапазон скорости болюса, мл/час | 10мл – 10…300 20мл – 10…600 30мл – 10…900 50мл – 10…1200 | 2мл - 1,0…70 5мл – 1…150 10мл – 1…200 20мл – 1…700 30мл – 1…800 50мл – 1…1200 | 1…800 | 10 мл – 200 20 мл – 200 30 мл – 200 50 мл - 300 |
| 6. Дискретность задания скорости болюса, мл/час | 10 | 1 | 1 | Скорость болюса не изменяется |
| 7. Варианты болюсной инфузии | - ручной, произвольный - с заданным объемом (1,0-50 мл) | - ручной, произвольный - с заданным объемом (0,1-50 мл) | - ручной, произвольный - с заданным объемом (0,1-50 мл) - с заданным объемом и интервалом времени (до 100 часов) | - ручной с фиксированной скоростью |
| 30. Контроль общего объема инфузии | до 999,9 мл | до 999,9 мл | до 999,9 мл | до 999,9 |
| 32. Контроль времени до окончания инфузии | да | нет | нет | нет |
| 8. Функция титрования | имеется | имеется | имеется | отсутствует |
| 9. Уровни окклюзии | 3 уровня | 3 уровня | 9 уровней | 0,3-0,5-0,8 bar Только для шприцов TERUMO |
| 10. Функция антиболюс | отсутствует | отсутствует | имеется | отсутствует |
| 11. Режим KVO | Имеется 0,1мл/час или 1% от заданной скорости | имеется | имеется | 0,1мл/час |
| 12. Крепление насоса | Струбциной к стойке | Струбциной к стойке | Струбциной к стойке | Струбциной к стойке |
| 13. Наличие библиотеки лекарств | 10 названий с возможностью редактирования | нет | Возможность введения 9-ти названий с помощью сервисной программы | нет данных |
| 14. Функция "быстрый старт" (по сохраненным параметрам) | да | нет | нет данных | нет данных |
| 15. Сигнализация | - окклюзия, - 2 минуты до окончания инфузии, - окончание инфузии, - разряд аккумулятора, - отключение сети | - окклюзия, - 3 минуты до окончания инфузии, - окончание инфузии, - разряд аккумулятора, - отключение сети | - окклюзия, - 3 минуты до окончания инфузии, - окончание инфузии, - разряд аккумулятора, - отключение сети | - окклюзия, - перед опорожнением шприца, - разряд аккумулятора, - отключение сети |
| 16. Информация на дисплее | - название лекарства, - режим работы, - заданный объем инфузии, - уровень окклюзии, - скорость инфузии, - введенный объем, - параметры болюса, - общий введенный объем, - тип шприца, - источник питания, заряд аккумулятора, - время до окончания инфузии, | - правильность установки шприца, -режим работы, - скорость инфузии, - источник питания, - заряд аккумулятора | - правильность установки шприца, -режим работы, - скорость инфузии, - источник питания, - заряд аккумулятора | 2 дисплея: 1-ый: - заряд аккумулятора, - скорость инфузии, - другие параметры по требованию 2-ой: - тревоги |
| 17. Управление насосом | 7 клавиш | 16 клавиш из них 9 двойного назначения | 16 клавиш из них 9 двойного назначения | 8 клавиш |
| 18. Питание | 220В/12В/ 4 аккумулятора типа АА/ LR6 | 220В/12В/ 4 батарейки типа АА/LR6 | 220В/12/встроенный аккумулятор (специальный) | 100…240В, 50Гц/12…15В пост, внутренний аккумулятор |
| 18.1 Длительность работы от аккумулятора | Не менее 10 часов при скорости 10мл/час | 80 часов при скорости 10 мл/час | 3,5 часа | 5 часов при скорости 2мл/час |
| 18.2 Длительность зарядки аккумулятора | 16 часов | - | 16 часов |  |
| 19. Возможность модульной компоновки | нет | да | да | да |
| 20. Материал корпуса и подвижных деталей (прижим, толкатель) | Алюминий, нержавеющая сталь | пластмасса | пластмасса | пластмасса |
| 21. Габариты, мм | 200х170х60 | 190х100х120 | 360х110х170 | 322x114x115 мм |
| 21. Масса, кг | 1,8 | 1,6 | 3,5 | 2,3 кг |
| 22. Цена, руб | 32 000 | 60 000 | 93 000 | 63 000 |